包1：恒温暖柜（2台，预算24万元，保修3年）

| 一、 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 储物柜式单元，整机可嵌入墙壁安装。 |
| 1.2 | 外形尺寸：（1850 - 1900）x （750 - 770） x （660 - 680）mm。 |
| 1.3 | 暖柜为双门配置，共上下两个独立温控的腔体。 |
| 1.4 | 暖柜上部腔体内部尺寸：（340 - 350）x（600 - 610）x（575 - 585）mm。 |
| 1.5 | 暖柜下部腔体内部尺寸：（920 - 930）x（600 - 610）x（575 - 585）mm。 |
| 1.6 | 暖柜标配磁吸式双门。 |
| 1.7 | 双门需配机械锁。 |
| 1.8 | 两个腔体内温度独立显示于双LED屏。 |
| 1.9 | 温度有摄氏℃和华氏℉两种显示模式，即时切换。 |
| 1.10 | 数控恒温暖柜采用对流加热模式，确保腔内加热均匀。 |
| 1.11 | 上腔的温度独立控制，静脉注射液存放的上腔温度范围从32°C到43°C可调。 |
| 1.12 | 下腔的温度独立控制，加热冲洗液和毛毯的下腔温度范围从32°C到71°C可调。 |
| 1.13 | 加热保护功能，门未关严，机器自动切断加热系统，并有报警。 |
| 1.14 | 温度过热报警系统，若腔内温度超过设定温度5°C以上，系统自动声光报警。 |
| 1.15 | 暖柜腔内风扇罩和风管必须由耐火耐高温ABS材料制成。 |
| 1.16 | 上层腔体标配≥1个不锈钢层架，层架高度可调。 |
| 1.17 | 下层腔体标配≥2个不锈钢层架，层架高度可调。 |
| 1.18 | 不锈钢柜门铰链能够反向，正反方向均可打开，无限制转角，能够经受频繁的开启。 |
| 1.19 | 控制器和加热器组件都能从“抽屉式”托盘上轻松拿放。 |

二、配置清单

1、主机              2台

2、电源线         2个

3、说明书         2份

包2：数字化手术吸引系统（1套，预算80万元，保修6年）

| 1 | 设备用途 |
| --- | --- |
| 1.1 | 用于医疗机构中吸取手术过程中的血水（冲洗液）、渗出液、废液，过滤手术中产生的烟雾 |
| 2 | 配置要求 |
| 2.1 | 移动式台车4台 |
| 2.2 | 排液站1台 |
| 2.3 | 耗材盒 8个 |
| 2.4 | 烟雾过滤器(ULPA) 4个 |
| 2.5 | 清洗液1桶 |
| 3 | 技术参数要求 |
| 3.1 | 移动式台车 |
| 3.1.1 | 台车尺寸：≤70cm*60cm*180cm 台车净重：≤130kg（空载） |
| 3.1.1 | 储液罐数量（个）≥2 液罐模式：可并联（每个液罐单独使用）与串联（两个液罐联合使用）模式分别使用。两个储液罐可进行单独压力设定和液体体积测量 |
| 3.1.2 | 移动收集罐车最大容量：≥25L |
| 3.1.3 | 配备负压真空泵，具备自带负压功能，无需医院墙吸 |
| 3.1.4 | 负压源数量≥2个 独立稳定可调节的负压输出支路≥2个 可同时使用耗材盒数量≥2个 |
| 3.1.4 | 负压设定范围（kPa）：≥7-70kPa |
| 3.1.5 | 具备高负压警示功能 |
| 3.1.6 | 具备真空泵过热保护及散热系统 负压气路过滤功能：有 污染防护装置：有 压力保护装置：有 |
| 3.1.7 | 具备故障监控及通知功能 |
| 3.1.8 | 配备电动输液架，且输液架具有称重计量功能 |
| 3.1.9 | 具备高通量一体化除烟装置 |
| 3.1.10 | 烟雾吸收过滤效果≥99.9995% |
| 3.2 | 排液站 |
| 3.2.1 | 排液站尺寸：≤55cm*65cm*45cm 排液站净重≤55kg |
| 3.2.1 | 具备电磁感应系统 |
| 3.2.2 | 台车和排液站自动排液清洗消毒 |
| 3.2.3 | 排液站与罐车对接，对接接头数量≥3个 |
| 3.2.3 | 清洗模式：≥3种，清洗过程状态显示：有 |
| 3.2.4 | 具备加温清洗功能 |
| 3.2.5 | 具备蒸汽消毒功能 |
| 3.3 | 耗材盒 |
| 3.3.1 | 耗材盒具备RFID识别功能 |
| 3.3.2 | 耗材盒可术中快速取样，且可屏幕显示状态 |

包3：止血带系统（1套，预算10万，保修3年）

| 外观 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1） | 高：≤30cm，宽：≤21cm，深：≤26cm |  |
|  | 2） | 重量：≤6 Kg（包括电源线） |  |
|  | 3） | 液晶屏：≥7英寸，彩色触屏 |  |
|  | 4） | 机身自带架夹，可安装在输液架上 |  |
| 操作 |  |  |  |
|  | 1） | 触屏操作，多种语言界面可供选择（包含中文） |  |
|  | 2） | 每次开机时，机器自动执行自我诊断和自我校准，确保手术安全 |  |
|  | 3） | 非安全状态时，自动报警 （国际报警标准 60601-1-8） |  |
|  | 4） | 袖带放气时，有滑动延迟，需长按2s |  |
| 工作范围 |  |  |  |
|  | 1） | 压力范围： | 45-600mmhg，增量为1mmhg，精度为±4mmhg |
|  |  |  | 高压二次确认设置：如果设置压力超过400mmhg，则会显示再次确认的图标。 |
|  | 2） | 时间范围： | 1-240分钟，增量为1分钟 |
|  | 3） | 备用电池： | 内置锂电池，最长工作时间360分钟 |
| 袖带 |  |  |  |
|  | 1） | 双袖带设计，可同时进行至少2个不同压力的手术 |  |
|  | 2） | 袖带规格：8in - 42 in，颜色区分，使用于全部病人和四肢 |  |
|  | 3） | 独特的扇形袖带设计，满足各种形态的四肢 |  |
|  | 4） | 袖带宽幅设计，接触面积多，降低患者不适 |  |
|  | 5） | 选择可重复使用或一次性使用无菌袖带，避免交叉感染 |  |
|  | 6） | 单向锁定气管接头，防止气管意外脱落 |  |
| 其他 |  |  |  |
|  | 1） | 内置袖带检测程序 |  |
|  | 2） | 内置统计程序，记录手术数据 |  |

| 序号 | 产 品 名 称 | 单套配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 止血带系统 | 1台 |
| 2 | 圆柱型止血袖带8"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 3 | 圆柱型止血袖带12"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 4 | 圆柱型止血袖带18"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 5 | 圆柱型止血袖带24"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 6 | 圆柱型止血袖带30"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 7 | 圆柱型止血袖带34"，单端口/单气囊 | 1个 |
| 8 | 圆柱型止血袖带42"，单端口/单气囊 | 1个 |