资金来源：YWP2023-001  国家临床重点专科建设项目-下一代肿瘤性疾病整合病理诊断（匹配自筹）；

项目名称：【10218】荧光细胞计数仪、超低温冰箱、PCR仪（1台），预算金额：43万元人民币；

预算明细：

- 荧光细胞计数仪	9.8万元；

- 超低温冰箱		8万元；

- PCR仪			25.2万元；

产地：中国；

详见“支付方式”附件

技术参数

设备一：荧光细胞计数仪（1台）

用途：用于明场细胞总数计数；活细胞，死细胞荧光精确计数(红色和绿色荧光通道)；台盼蓝染色计数；原代细胞计数，转染效率(GFP, RFP)分析, 生长曲线分析等研究。

特性：

1.	直接加样计数，无需一次性细胞计数板。即擦即得。

2.	内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等。

3.	检测浓度范围：1x103-3x107/ml。

4.	细胞直径范围：0.8-400um。

5.	拍摄通道：4通道。

6.	物镜倍数：4倍荧光物镜。

7.	样品体积：5ul(50um高度)，20ul(200um高度)，40ul(400um高度)。

8.	样品种类：原代细胞PBMC活性浓度检测，区分细胞结团率及分布。

9.	检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒；检测视野：默认三个视野，≧6mm2，兼容4，5个视野选择。

10.	荧光激发：488nm和587nm LED.

11.	发射通道：535nm和600nm LP.

12.	明场照明：白光LED.

13.	对焦方式：自动聚焦

14.	成像元件：630万像素cmos相机。

15.	导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel。

16.	内存：128G固态存储器。

17.	连接：自动WIFI，USB接口。

★售后服务：设备整机保修期≥5年

设备二：超低温冰箱（1台）

※1、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调

2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

4、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

7、采用双独立制冷系统，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃，保障样本安全

8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9、标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行

10、2个进口品牌变频压缩机，稳定可靠

11、25℃环温时，耗电量应≤11.5Kw.h/24h；提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

12、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；

13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

14、4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

15、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

17、高效节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行。

18、具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

19、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

20、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

21、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

22、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

23、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

24、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

25、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

26、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

27、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

28、标配文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔。

29、标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

30、标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理

※31、冰箱内有效容积＞800L，整机装箱量（2ML冻存管容量）60000个样本；

32、外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm

33、内部尺寸（宽x深x高）≥870x715x1310mm

34、净重：380±3% kg

★售后服务：设备整机保修期≥8年

设备三：PCR仪（3台）

1．工作环境

1.1	工作温度			5-31℃

1.2	工作湿度			相对湿度≤80%

1.3	工作电源			100–240 VAC, 50–60HZ.

1.4	输入电源			最高850W

- 性能与技术要求

  - 显示：≥8.5英寸LCD彩色触摸显示屏

  - 接口：不少于5 USB A、1 USB B

  - 保险丝：2个6.3A，250V，5×20mm

  - 存储：＞1000个程序，USB闪存无限扩展

  - 尺寸（W×D×H）：≤40×50×20cm

  - 重量：≤10kg

  - 温度控制模式：至少包含逻辑计算模式、模块模式

  - 随机配备使用说明书和配套U盘

  - 编程选项：分步式图形、程序自动编写器

  - 安全功能：可选登陆要求模式

  - 报告输出：可输出运行日志和系统错误日志

  - 随机软件：Windows CE 6.0或更高

  - PC 兼容性：Windows XP或更高

  - USB 兼容性：鼠标，USB闪存，条码阅读器

  - 可升级成荧光定量PCR仪

  - 即时孵育功能：具有

  - 反应模块：96孔

  - 样品容量：96×0.2ml反应管或或 1 x 96孔反应板

  - 最大升降温速率：≥2.5℃/sec

  - ★温度范围：至少包含0℃–100℃

  - 温度准确性：≤±0.2℃

  - 温度均一性：≤±0.4℃（90℃）

  - 温度梯度功能：具有

  - 温度梯度：

  - 梯度准确性：最后排≤±0.2℃

  - 列内温度均一性：达到设定温度10秒内同列内孔间温差≤±0.4℃

  - 温度梯度范围：至少包含30℃–100℃

  - 温度梯度温差范围：1℃–24℃

★售后服务：设备整机保修期≥5年

★投标人须接受医院提出的三种“支付方式”，医院将根据项目执行进度要求，确认最终支付方式。