- 设备名称：陡脉冲治疗仪

- 数量：1套

- 预算：80万元

- 保修：3年

参数

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 用于肝肿瘤的消融 |
| 2 | 用于胰腺肿瘤的消融 |
| 3 | 需具有NMPA注册证 |
| 4 | 需具有FDA注册证 |
| 5 | 需具有CE注册证 |
| 6 | 配套液晶触摸显示屏1台，用户可通过控制台和液晶触屏显示器来操控主机。 |
| 7 | 电气开关，一键自动开机，开机后执行自检 |
| 8 | 发送的脉冲数量：10-100，脉冲数1-10组/每对针，每组10个脉冲，具备治疗后评估功能 |
| 9 | 消融探针连接数：1-6，连接探针后系统主机可自动识别探针通道，激活主机，并有相应连状态提醒（文字及颜色） |
| 10 | 脉冲电压：500-3000V，可调，不可逆电穿孔有效电压范围 |
| 11 | 脉冲幅度精度为±5%，脉冲长度精度为±2μs，单脉冲最大能量≤15J |
| 12 | 储能最小100μF；术中实时监测脉冲输出结果和实时动态显示电压、电阻、电流变化，评估消融效果。 |
| 13 | 最大电流：50A，具有过载保护功能 |
| 14 | 电流过载后暂停或者跳过放电后，支持断点继续恢复脉冲放电 |
| 15 | 组间脉冲间隔 ≤5s |
| 16 | 脉冲宽度（脉冲持续时间）: 20-100us,可调，不可逆电穿孔有效脉冲宽度范围 |
| 17 | 探针间距：0.5-9 cm，可调,根据肿瘤大小和形状，调整针距和位置 |
| 18 | 具备消融计划功能：可以辅助医生在术前根据患者病灶信息做好手术的消融计划，可以标记肿瘤大小与探针的位置关系; 具有(0~360)度全方位查看手术区域(消融区域)预览图的功能（需提供手术现场设置照片） |
| 19 | 消融边际区距离可调节，0-3cm，可调，并可自动根据边际设置靶区尺寸 |
| 20 | 具备探针剂量控制功能：使电极探针发出计划好的治疗脉冲，手术参数的设置包括：探针间距、探针暴露长度、脉冲长度、每个探针对的脉冲数、每厘米电压 |
| 21 | 具备患者档案数据记录功能：允许用户在适当文本框内输入临床信息 |
| 22 | 同步心电监护仪：根据心率触发陡脉冲系统发出治疗脉冲。自动匹配R波后50微秒进行脉冲输出。 |
| 23 | 软件系统具备患者心电状态评估功能及自检、故障、操作提示功能，软件系统会自动验证ECG同步，并作出相应跳过或暂停放电或报警提醒。 |
| 24 | 键盘1个，双按键触摸板1个，双触发脚踏开关（脚踏板）1个，探针输出通道1-6个。脚踏开关可移动，具有屏蔽功能。使用说明书，中英文各一套，故障检修内容含在说明书里 |
| 25 | 室温： 10° C 至 40° C |
| 26 | 相对湿度： 30% 至 75% |
| 27 | 大气压力： 70 至 106 kPa |
| 28 | 操作系统：Windows |
| 29 | CPU：Intel Core 2 Duo/Celeron M Penryn |
| 30 | 存储器：4 GB |
| 32 | 硬盘：160 GB |
| 33 | 主机重量不超过100kg |
| 34 | 治疗结束后，可以导出生成手术过程PDF报告 |
| 35 | 探针医用等级不锈钢，探针自带拇指推片。 |
| 36 | 能调节探针电极长度，以0.5厘米为单位，电极暴露长度0~4cm可调。 |
| 37 | 每支探针内置唯一加密芯片，启动后立刻识别，与设备断开后不能再识别。 |
| 38 | 配有保证探针平行及评估探针间距的垫片 |
| 39 | 探针垫片具有刻度标识，评估探针间距 |
| 40 | 配套监护仪 |
| 41 | 监护仪具有陡脉冲治疗仪专用模式，与主机同步心电信号 |
| 42 | 监护仪具有自检功能，能够在手术前通过自检模式确认监护仪及导联线可正常使用 |
| 43 | 监护仪发生异常报警可以同步到陡脉冲治疗仪主机 |

配置单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生器 | 1个 |
| 2 | 心电同步器 | 1个 |
| 3 | 操作键盘 | 1个 |
| 4 | 脚踏开关 | 1个 |
| 5 | 连接接口 | 1个 |
| 6 | 产品中英文使用说明书 | 1个 |

- 设备名称：厌氧工作站

- 数量：1套

- 预算：90万元

- 保修：3年

厌氧工作站技术参数

单腔室技术参数：

1.工作站面板：

1.1工作站构成材料：工作站主体经过标准化流水线一体成型，结构稳定，且具有耐化性、耐热性及耐冲击性、无毒、无味，保温、保湿性好；

1.2面板连接：工作站在密封的外壳内设计有一体成型的内胆形成人为风道，保证了内部气体的均一性；整机内胆100%大圆弧角设计，避免水蒸气在缝隙凝结及微生物在缝隙处滋生的风险。

2. 工作站尺寸

2.1 外部占用尺寸：高度≥1025mm；宽度≥1252mm；深度≥797mm；

2.2内部尺寸：高度≥535mm；宽度≥761mm；深度≥580 mm；

3. 转移匣

3.1带有标准的、位于工作室外部的转移匣，转移匣不占用工作室空间，不用镶嵌在前面板上，以免遮挡视线；转移匣内外门互锁且为透明，内部具有光源，便于观察物品转移情况。

3.2转移匣尺寸：高度≥299mm；宽度≥176mm；深度≥366mm。

3.3培养皿及小设备进入转移匣后，经过氮气吹洗，将转移匣内的氧气全部驱除，再打开转移匣内门将培养皿及小设备转入工作室内。

3.4转移匣转移时间≤60秒（转移匣可在60s内接近厌氧状态）。

3.5 转移匣内部具有加温功能。

4. 工作站各指标控制范围：

4.1 温度控制范围：至少包含室温+7℃至45℃，精度≤0.1℃。

4.2湿度控制范围：至少包含室内湿度至75%，可在显示屏上设定湿度值，设备全自动进行湿度控制，精准度≤5%，特有的保水剂提供湿度。

4.3 厌氧控制：正常氧气控制在0.1%以下。

5. 配有氧气浓度实时监控系统：

闭环式数字化氧气浓度控制，设备可实时检测并显示工作站内部氧气浓度，并且根据检测的氧气实际值进行气体控制。

6.具备气体探头

6.1采用荧光猝灭法测量氧气浓度，不受温度、湿度影响，准确性高，寿命长；

6.2氧气探头具有一键快速校正功能（5分钟内），无需拆卸，校正方便。

7.具备带有袖套的裸手操作系统：

7.1只需要抽真空，无需充氮气就可以快速进入工作站（10秒内）。

7.2只带着平时做实验的小手套就可以操作所有的精细工作，而无需隔着厚重的手套做实验

8.具备双重泄压保护装置：除泄压阀设计外，配有油槽进行辅助的压力缓冲，防止工作站内部由于短期内大量进气造成的压力过大或者泄压阀功能损坏而产生安全隐患。

9.配置可拆卸的前面板，采用旋钮模式的拆卸方式，无需任何工具就可以裸手拆卸前面板，便于取放实验仪器。

10.具备HEPA过滤系统，过滤效率可达到≥99.995%，满足客户对操作环境高洁净度的要求。 （需提供检测报告）。

- 具备三个或以上内部电源插座，并配有上盖。

12.操作室内部具备日光灯，灯光亮度可通过触控屏进行调节。

13. 操作室内部具备温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空发生器。

- 具备报警系统，设定值会自动匹配双重报警线，并可以人为设定。

- 具备活性炭过滤系统，用于除去挥发性气体如硫化氢和挥发性不饱和脂肪

酸，去除生长抑制因子。

- 具备钯催化系统，能够去除工作站内的痕量氧气。

17.配有≥15cm单皿进入系统，非抽屉式，无需推杆，可快速转移单个培养皿或小件器皿。

18.兼具有在工作站内直接培养、直接操作（传代、换液）、观察三种功能，是培养、观察、兼操作一体机。

双腔室技术参数：

1．兼具有在工作站内直接培养和操作及观察多种功能。

2. 工作站构成材料：

2.1面板材料：由优质聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成，结构稳定，且无毒、无味、保温、保湿性好。

2.2面板连接：工作站顶板、前面板和底板一体折弯而成，避免水蒸气在棱角凝结造成前面板覆盖大量水滴；且前面板由下向上倾斜，便于观察与操作；风道设计搭配12cm直径轴流式循环风扇，保证气体循环的均一性。

2.3 可快速徒手拆卸的前面板：工作站前面板无需任何工具可徒手完全拆卸下来，旋钮模式的拆卸方式，方便进行清洁和放入大型仪器、实验器皿。

2.4 双室工作站，具有两个独立的工作室，可分别控制气体环境，可单独使用也可同时使用，双室之间可通过转移匣互相转移样品，可大量节省气体。

3. 工作站尺寸

3.1 内部尺寸（单室）：高度：≥550mm；宽度：≥1120 mm；深度：≥590mm

3.2 转移匣尺寸：高度：≥290mm；宽度：≥265mm；深度：≥350mm

4. 转移匣

4.1采用中央独立转移匣设计，通过中间的转移匣实现样品传递，且无需拆分设备即可完成两室之间样品转移。不需要加装分隔板，设备就可以实现两侧操作室完全独立使用，支持双人同步或独立操作模式，左右操作室可分别设置不同工作参数，且互不影响。转移匣外置，不占用操作室内部空间，避免与袖套口共享通道，减少操作遮挡。

4.2培养皿进入转移匣后，要经过氮气吹洗的过程，才可打开转移匣内门将培养皿转入工作室内。

5. 工作站各指标控制范围

5.1 温度控制范围：至少包含室温+3℃至45℃，调节精度≤0.1℃

5.2湿度控制范围：至少包含室内湿度至85%

5.3 厌氧控制：智能化控制系统，可在控制屏上一键控制进气，氧气浓度高于5%进氮气，氧气浓度在2%-5%时进无氧混合气，小于2%通过压力感应系统控制进无氧混合气，可达高度厌氧，满足厌氧微生物严格的厌氧培养以及细胞厌氧刺激的需求。

6. 内置氧气、温度、湿度及压力探头。氧气探头可以在显示屏上进行已知点校准。

7.内部环境整体控制，内部既是培养空间，也是操作空间，确保操作和培养环境一致，而不需要内置培养箱。

8. 工作站操作进入系统四种方式可选其一

8.1裸手操作系统：能裸手进入工作站，轻薄柔软贴附度高的纤维材料的袖套而非橡胶材质的袖套，可最大程度抽真空达到很好的效果，而无需反复充放氮气。

裸手进入系统配有高端的真空发生器进行抽真空，而非笨重的简易真空泵。

8.2手套直接进入系统：标准的手套直接进入系统，无需气体吹洗即可快速轻松的进入工作站；防护手套具有优异的化学和机械性能，并具有优异的耐腐蚀性，最大限度的加强箱体密封性，是应对极高厌氧度需求的最佳选项。

8.3袖套端口带密封胶塞的裸手操作，提供更灵活的操作方式。

8.4全密封手套操作系统，前段手套可更换,兼顾密封性能和操作精确性。

9.具备水槽/油槽和泄压阀的双重泄压系统，便于在操作者通过手套进入操作室的时候缓冲由于内部压力快速变化造成的高压力，这样才能增加对箱体的保护，增加箱体的使用寿命及长期的密封度。

10.具备气瓶低压报警系统，在连接的气瓶供气不足时报警，提示用户及时更换气瓶。

11.具备箱体内部压力实时监测及报警功能，确保设备正常运行。

12.具备漏气报警保护系统，当设备没有关闭好出现漏气情况时会持续报警，如持续30分钟仍未处理，机器将自动切断进气功能。

13.具备屏幕保护功能，设备在没有操作动作后开始计时，100分钟后自动锁屏，或者用户可以一键锁屏。避免其他人误操作造成设置改变；锁屏后可以通过设置的密码解锁，快速方便。

14.具备1个或以上带有防水盖的内部电源插座，便于工作站内部使用小型电子仪器。

15.操作室内部配有用于日常照明的节能灯以及高亮度的聚光灯光，聚光灯可用于强光照射微生物样品，便于近距离观察。

16.具备大面积（≥1000cm2）的冷凝板，既保证了冷凝效果又不影响内部温度的均一性。

17.带有数据记录功能，可实时记录温度及湿度的设定值与实际值，实时记录箱体内部压力及氧气浓度实际值；所有实际值数据记录均可以在屏幕上以曲线形式展示，并可展示最近24小时的数据；配有USB数据传输端口，便于记录的数据传输，可储存记录360天以上的数据，并以表格文件的形式展示。

- 具备活性炭过滤系统，用于除去硫化氢等挥发性气体。

19.在显示屏上带有开机自检功能，保证设备的正常运行以及故障排查。

20. 具备HEPA过滤系统，过滤效率可达到≥99.995%，满足客户对操作环境高洁净度的要求。 （需提供检测报告）

21.具备钯催化剂检查提醒功能

# 设备配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 单腔室 |  |  |
| 1 | 工作站主机 | 1 | 台 |
| 2 | HEPA过滤系统 | 1 | 套 |
| 3 | 可拆卸的前面板 | 1 | 个 |
| 4 | 转移匣 | 1 | 个 |
| 5 | 裸手进入系统 | 1 | 套 |
| 6 | 活性炭过滤系统 | 1 | 套 |
| 7 | 钯催化剂 | 1 | 个 |
| 8 | 内置电源插座 | 3 | 个 |
| 9 | 单皿进入系统 | 1 | 套 |
| 10 | 屏幕故障报警 | 1 | 套 |
| 11 | 灯光控制系统 | 1 | 套 |
| 12 | 3米的氮氢混合气气体供应软管+夹子 | 1 | 根 |
| 13 | 3米的氮气供应软管+夹子 | 1 | 根 |
| 14 | 用户手册 | 1 | 个 |
| 15 | 电源线 | 1 | 根 |
| 16 | 装培养皿的容器 | 3 | 个 |
| 17 | 保水剂 | 1 | 套 |
| 18 | 手持紫外灯 | 1 | 套 |
| B | 双腔室 |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 袖套 | 9 | 对 |
| 3 | 150mm“O”型圈 | 6 | 个 |
| 4 | 钯催化剂 | 6 | 包 |
| 5 | 活性炭脱毒系统 | 3 | 包 |
| 6 | HEPA过滤系统 | 2 | 套 |
| 7 | 装培养皿的容器 | 4 | 个 |
| 8 | 数据记录U盘 | 1 | 套 |
| 9 | 3米的混合气供应软管+夹子 | 1 | 根 |
| 10 | 3米的氮气供应软管+夹子 | 1 | 根 |
| 11 | 用户手册 | 1 | 份 |
| 12 | 电源线 | 1 | 根 |
| 13 | 手持紫外灯 | 1 | 套 |
| 14 | 内部灯光 | 2 | 套 |
| 15 | 可拆卸的前面板 | 1 | 个 |
| 16 | 转移匣 | 1 | 个 |

阴道镜（1套，预算35万元，保修5年）

1.镜头部分

1.1阴道显微镜集光源、目镜、相机接口一体化。

1.2光学系统：光学图像采集和成像为独立三路通道，非分光采集，光路无衰减。

1.3内置测量：显微镜具有目镜内置测量功能，镜下实时观测病灶尺寸，锁定活检范围大小，并可用软件实时测量病灶长度、面积。

1.4放大倍数：1:1光学放大倍数，显微镜头上有7.5倍，15倍，30倍固定变倍刻度标识。

1.5物镜：完整的消色差物镜。

1.6观测系统: 双目收敛观测系统，倾斜角30度。

1.7视野范围：7.5X下视野范围40mm，15X下视野范围20mm，30X下视野范围10mm。

1.8工作距离：300mm。

1.9筒间距调节：100mm之间。

1.10视力修正：调整范围+7到-7之间。

1.11调焦旋钮：通过手柄微调功能，旋转手柄可实现+50mm到-50mm之间范围内微动调焦。可使镜头左右，上下，前后移动。

2.18W LED冷光源照明系统，LED光通过镜头一体的通道形成柱状光斑，光斑范围55mm，色温5500K；寿命大于2万小时。光源里有内置绿色光学玻璃滤镜片。

3.可旋转的气压式升降支架，支架升降范围40cm，支架横向可以以120cm的直径自由水平移动。

4.专业数字相机，2410万超高像素图像采集，HDMI(1920X1080)高清实时采集图像与显示器图像100%同步显示。

5.一体化主机， 8G内存，1T硬盘，Windows10及以上操作系统；阴道镜专业软件及相关驱动程序。

6.激光彩色打印机。

7.软件管理系统

7.1无缝缩放技术，实现数字显微图像采集（采集一张高清图片可获得该倍率后所有光学倍数率的高清图像，最大可到60倍）。

7.2能够对检查全过程的图像进行采集、显示、储存、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。

7.3具有阴道镜血管分布增强显影功能，即对影像进行过滤变换处理,在滤除组织粘液同时，清晰显现毛细血管形态及收缩功能。

7.4提供对比分析,具备真实的测量功能，如病灶周长、面积的参数，具备加注标识(如活检检查)和RCI评估功能、国际标准。提供年、季、月统计功能。

7.5可单幅、双幅、四幅彩色图像的中文病历报告打印。

7.6临床表现、临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改编辑。

7.7采用特殊图像压缩技术、具有大容量图像存储、数据库管理，要求能储存200万幅以上图像数据，每次连续采图量1-100幅，并能保存。

7.8支持30小时动态实时图像&声音硬盘录像，实时回放检查过程。

7.9检查图像自带检查时间，便于医生查证。

7.10具有醋酸实验实时时间提示功能。

7.11动、静态图像对比模式，全图库自动预览。

7.12多种阴道镜报告模版，包括三阶梯标准报告模版。

7.13病历图片自动生成幻灯模式。所有病历报告可以保存在指定文件夹，并可以随时导出报告到电脑桌面和任意文件夹里，不需要阴道镜软件也可以打开病历报告和图片。

7.14病例中的病种以不同的颜色标记，方便查询和统计，可以excel表格导出报告并带有颜色标记。

7.15图像后期细节处理，包括图像颜色、对比度、亮度的调整，使采集的图像更完美。

阴道镜配置清单

1.显微光学镜头一套

2.摄像系统一套

3.18W LED冷光源照明系统一套

4.图像处理器一套

5.辅助支架系统一套

6.彩色激光打印机一套